集安益盛药业股份有限公司

项目名称: 仪器采购

招标文件

# 招标单位：吉林省集安益盛药业股份有限公司

# 地    址：吉林省集安市文化东路17-20号

# 联 系 人：任 峰    13704352160

- 描述

为了保证产品质量以及更为有效的满足生产中对各项工艺指标的内部控制要求，我公司欲采购微量电子天平（含天平台）一套、计算机一台（配天平使用）以期达到生产过程安全、有效和可控。

- 项目地点

吉林省集安市文化东路17-20号，集安市益盛药业院内

- 招标方式

公开招标 -- 我方将仪器/设备技术参数通过网站附件方式公开发放给投标单位，投标单位根据我方提供的要求报价。本项目为交钥匙工程，投标报价，应是完成本次招标项目范围内的全部工程量，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款及招标范围内的所有内容。全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

- 质量要求

满足GMP要求的前提下，符合2025年版《中国药典》要求。

- 投标：投标单位将投标文件密封，使用顺丰快递邮寄到：吉林省集安市文化东路17-20号益盛药业股份有限公司 设备管理部  任峰收  13704352160

- 投标截止日期2026年3月15日16:30分，以邮件到达时间为准

- 开标、评标

此次开标采用不公开开标的方式进行，计划在2025年3月16日进行开标，由我单位组建招标小组进行开标，采用性价比最优的中标方式确定中标单位，中标结果只通知中标单位，没接到通知的单位均为未中标单位，招标单位不做任何解释，特此声明。

8.招标内容

采购微量电子天平（含天平台）一套、计算机一台（配天平使用）。

仪器要求：

1.天平量程：6.1g；

2.实际分度值：1μg；

3.5%负载时的可重复性允差：1μg；

4.5%负载时的可重复性典型值：0.4μg；

5.约为最大负载时的可重复性允差：1μg；

6.约为最大负载时的可重复性典型值：0.6μg；

7.线性偏差允差：4μg；

8.线性偏差典型值：3μg；

9.2g砝码测试偏载偏差允差：4μg；

10. 2g砝码测试偏载偏差典型值：3μg；

11.灵敏度在+10℃至+30℃之间漂移值：1ppm/K；

12. 天平准确度等级：一级；

13. 检定分度值e：1mg；

14. 最小秤量：0.1mg；

15.一般稳定时间：≤5s；

16.防风罩：有效减少静电对称重的干扰

17.配置接口可满足第二显示器、扫描枪等外设设备使用

18.配备天平专用打印机

19.软件具有分级管理、审计追踪、数据备份与还原功能。至少设置三级权限等级。计算机均需符合计算机系统管理要求，需提供计算机验证文件和服务。

20.仪器满足国内计量检定和法律法规要求；

21.完成DQ.IQ.OQ验证，并出具纸质版文件2份，电子版一份

22.提供期间核查的文件及标准及生产厂家的质量体系证书

23.厂家上门安装调试培训